R415 VentStar小动物呼吸机故障排查

Q1：呼吸机报警

A1：为保证设备及上机动物在通气过程的安全，或提示用户在使用过程的误操作，R415小动物呼吸机对出现的故障，采用声音报警、故障错误查询代码、文字信息提示等组合方式为用户提供报警说明。

以下是故障详情：

| 故障说明 | 文字信息 | 建议排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 通信中断 | COMM. Error | 停机、禁止启动，恢复后按键清除（主界面） |
| MOTO1运行异常，BPM错误 | Motor 1 stall | 停机、重启或按键清除（主界面） |
| MOTO1复位失败 | Motor 1 Reset Error | 停机、需重启 |
| MOTO2复位失败 | Motor 2 Reset Error | 停机、需重启 |
| MOTO2超范围 MAX | Volume Error | 复位电机2 |
| MOTO2超范围 MIN | Volume Error | 复位电机2 |
| 通道堵塞：管路或电磁阀压力大130% PIP && >=1.5CMH2O持续100ms | Occlusion | 泄压、停机，重启或按键清除（主界面） |
| 压力大于100% PIP：VC模式 | Over Pressure | 泄压 |
| 压力大于90% PIP：VC模式 | Over Pressure | 无 |
| 压力大于120% PIP && >=1CMH2O： PC模式 非叹息 | Over Pressure | 泄压 |
| 压力大于110% PIP && >=1CMH2O： PC模式 非叹息 | Over Pressure | 泄压 |
| 压力稳定后 PIP低于设定10% | Under Pressure | 无 |
| 压力稳定后 PIP低于设定20%，大于等于10% | Under Pressure | 无 |
| Maximum Vt 压控模式下容量到达最大容量,稳定压力小于90% PIP && 0.5cmH2O | Under Pressure | 无 |
| PEEP>PEEP+1CMH2O | High PEEP | 无 |