68099Ⅱ精密打击器故障排查

Q1：精密打击器报警Power Error故障排查

A1：停机，检查电源是否脱落或损坏、用错电源，正常电源电压范围：20～26.5V

Q2：精密打击器报警Pressure Error故障排查

A2：检查气源是否气压不足、是否漏气、气压开关未打开，正常气源气压范围：0.68～0.8Mpa

Q3：精密打击器报警Motor Error故障排查

A3：检查是否卡转、堵转、连接线是否脱落

Q4：精密打击器报警Magnetic Sensor Error故障排查

A4：检查磁栅传感器连接线是否脱落，是否发烫

Q5：精密打击器报警Upper Limit Switch Error故障排查

A5：检查上限位开关传感器是否有异物遮挡或损坏、连接线是否脱落

Q6：精密打击器报警Lower Limit Switch Error	故障排查

A6：检查下限位开关传感器是否有异物遮挡或损坏、连接线是否脱落

Q7：精密打击器报警Proportional Valve Error	故障排查

A7：检测比例阀连接线是否脱落

Q8：精密打击器报警Speed Sensor Error故障排查

A8：检测速度传感器是否有异物遮挡或损坏、连接线是否脱落

Q9：精密打击器报警Magnetic Sensor/Motor Error/Limit Switch Error	故障排查

A9：1、检测电机是否卡转、损坏或连接线脱落；

2、检测磁栅连接线是否脱落、或者损坏；

3、上、下限位开关是否脱落或损坏；

Q10：精密打击器报警Speed Sensor/Solenoid Error故障排查

A10：1、检测电磁阀连接线是脱落；

2、检测速度传感器是否有异物遮挡或损坏、连接线是否脱落；

Q11：精密打击器报警Please calibrate the speed at x.xm/s故障排查

A11：请进入单点速度校准界面，校准提示的速度