78001微型手持式颅钻故障排查

Q1：仪器不能正常工作

A1：请从以下几个方面进行检查，若排查以下内容后，仍不能正常使用，请与厂家联系：

1)	电源线是否连接良好？

2)	手柄和脚踏板与控制主机是否连接良好？

3)	打开电源开关时，控制主机前面板上的指示灯是否正常发亮？

4)	是否切换至合适当地的电压规格？

5)	检查颅钻钻头是否能正常拆卸或被卡紧？若颅钻钻头被卡紧，可参考下一页《颅钻钻头卡紧后的处理方法》进行处理。