MM-500 三轴电动显微操纵器故障排查

Q1：显微操纵器报警坐标异常的原因

A1：1)	进行零点校准或重启设备；

2)	若无法消警，请联系瑞沃德售后维护人员

Q2：显微操纵器报警当前坐标丢失怎么办

A2：1)	进行零点校准或重启设备；

2)	若无法消警，请联系瑞沃德售后维护人员

Q3：显微操纵器报警电机驱动配置异常怎么办

A3：1)	重启设备；

2)	若无法消警，请联系瑞沃德售后维护人员

Q4：显微操纵器报警通信异常怎么办

A4：1)	关机并检查线路连接是否正常；

2)	线路连接正常后重启设备；

3)	若无法消警，请联系瑞沃德售后维护人员

Q5：显微操纵器报警数据存储异常怎么办

A5：1)	重启设备；

2)	若无法消警，请联系瑞沃德售后维护人员

Q6：显微操纵器报警电机连接失败怎么办！

A6：1)	关机并检查线路连接是否正常；

2)	线路连接正常后重启设备；

3)	若无法消警，请联系瑞沃德售后维护人员

Q7：显微操纵器发现长期运行后，精度降低怎么办

A7：显微操纵器为精密仪器，需要定期返厂进行校准、保养。

Q8：显微操纵器发现电机异响，机械臂不运动怎么办

A8：可能为电机线材接错，将插头和插座按颜色对应接好，如不能解决，考虑电机损坏，需要返厂维修。