PCR扩增仪故障排查知识库

——更新时间：2023年9月20日

Q1：PCR扩增仪如果风扇转动异响，应该怎么处理？

A1：可能风扇内有异物或风扇损坏

需检查风扇内是否有异物，若有则用镊子取出；若确认风扇损坏，请联系售后更换。

Q2：PCR扩增仪如果热盖关不上，应该怎么处理？

A2：可能是热盖保温板位置太靠下导致的，需旋转旋钮调高热盖保温板位置再关闭热盖。