R462注射泵故障排查

Q1：R462微量注射泵报警“电压异常！”，同时相应灯光及声音报警

A1：电压异常：电源电压不在范围24V±5%之内

1)	检查电源电压是否正常

2)	检查电源接口是否插接稳固

3)	检查电源适配器是否损坏

Q2：R462微量注射泵报警“电机堵转！”，同时相应灯光及声音报警

A2：可能为以下原因

1)	工作力矩不够，无法驱动负载

2)	有异物卡住电机与传送带

处理方法为：

1)	检查最大推力是否设置正确

2)	检查输入电压是否异常

3)	检查注射液体所需推力是否超过设备最大推力

4)	检查电机接线是否松动

5)	检查是否有异物堵住传送带、丝杆等

6)	检查限位环是否设置在合理位置

Q3：R462微量注射泵报警“电机驱动芯片异常”，同时相应灯光及声音报警

A3：联系瑞沃德售后人员

Q4：R462微量注射泵电机不转

A4：1)	电源电压不稳定，检查输入电压是否异常

2)	推力设置不合理，检查最大推力是否设置正确

3)	注射溶液粘度过高，检查注射液体是否粘度过高，所需推力是否超过设备最大推力

4)	有异物卡住传动元件，检查是否有异物堵住传送带、丝杆等

5)	其他原因，联系瑞沃德售后人员

Q5：R462微量注射泵电机转动，推杆座(注射器)不动

A5：螺母释放旋钮未转到锁定位置，转动螺母释放旋钮到锁定位置，使螺母与丝杆耦合

Q6：R462微量注射泵电机震动明显，噪声异常

A6：联系瑞沃德售后人员