R-480 玻璃微电极注射泵故障排查

Q1：玻璃微电极注射泵报警“注射试剂不足！“

A1：关闭弹窗，暂停注射或程序运行，重新填充试剂

Q2：玻璃微电极注射泵报警“电压异常，请重启！重启后仍异常，请联系维护人员。“

A2：1)	暂停注射；

2)	断开电源，重启设备；

3)	若无法消警，请联系瑞沃德售后维护人员

Q3：玻璃微电极注射泵报警“请连接注射单元后重启！“

A3：1)	断开电源；

2)	重新连接注射单元；

3)	重启设备

Q4：玻璃微电极注射泵脚踏板未连接！

A4：脚踏板断开，重新连接脚踏板。

Q5：玻璃微电极注射泵存储异常！

A5：开机时数据校验失败，关闭弹窗即可。