R550多通道小动物麻醉机故障排查

Q1：麻醉混合气体没有输出或者输出量很小

A1：

- 蒸发器正常运行，但是气体没有供给动物。检查系统呼吸回路是否有漏气、破裂或者孔洞等，确保麻醉面罩或者气管插管和动物有良好的密封性。

- 蒸发器内麻醉剂已经用尽。在蒸发器内加入适量麻醉剂。

- 蒸发器处于关闭状态。旋转蒸发器刻度盘，调节至合适的输出浓度数值。

- 蒸发器注入口有漏气。确保注入口密封帽处于完全旋紧状态。

- 蒸发器内部故障。系瑞沃德公司获得售后服务支持

Q2：动物麻醉程度过浅

A2：

a、蒸发器内麻醉剂消耗完。在蒸发器内加入适量的麻醉剂

b、麻醉气体浓度太小。调节蒸发器刻度盘增加麻醉气体浓度

c、动物麻醉呼吸回路存在漏气现象。检查系统呼吸回路是否有漏气、破裂或者孔洞等，保麻醉面罩或者气管插管和动物有良好的密封性，可以参考

d、蒸发器注入口有漏气。确保注入口密封帽处于完全旋紧状态。

Q3：动物麻醉程度过深

A3：

a、麻醉气体浓度过高。调节蒸发器刻度盘减小麻醉气体浓度

b、蒸发器故障。请联系瑞沃德公司获得售后服务支持。

Q4：没有气体流动

A4：

a、供气源关闭。打开供气源

b、气体存储瓶用尽。更换新的气体存储瓶

c、供气管路未连接好。确保气源与麻醉机的连接，确保气源与麻醉机连接的安全性和牢固性

d、氧气流量计关闭。逆时针旋转氧气流量计旋钮，直到得到期望流量值

e、供气源故障。检查并更换供气源

Q5：气体流量不足

A5：

a、气源流量设置太低。调节流量计旋钮增大气流量

b、蒸发器注入口有漏气。确保注入密封帽完全锁紧，检查注入口是否有动物毛发等残留物

Q6：快速冲氧按钮有卡顿

A6：内部阀门出现故障。阀门需要清洁或更换，请联系瑞沃德公司获得售后服务支持。

Q7：氧气流量计内的浮标有卡顿

A6：流量管路出现污物。流量管路需要清洁

Q8：氧气流量计旋钮很难旋转

A8：旋钮内部有污物或者损坏，旋钮内部需要清洁或更换，请联系瑞沃德公司获得售后服务支持

Q9：氧气流量计故障

A9：内部故障，请联系瑞沃德公司获得售后服务支持

Q10：氧气管路附近有出现明显的漏气声音

A10：

a、管路连接处不紧密，将管路连接处安装紧密

b、管路尺寸不匹配，更换合适尺寸的管路