- 大动物麻醉机常见问题故障处理

- Q1、麻醉混合气体没有输出或者输出量很小

- A：1、做气密性检查，确定麻醉机是否存在漏气、管路或气囊漏气等情况；

- 蒸发器内已无麻药；

- 蒸发器浓度调节盘位于“0”的位置；

- Q2、可调限压阀难以拧动

- A：联系我司获得售后支持；

- Q3、系统气道压力表指针卡住不动

- A：机械性损伤，需要更换新的压力表

- Q4、系统气道压力表指针显示为负值

- A：气体流量过小，可增加气体流量

- Q5：动物麻醉程度浅

- A：1、做气密性检查，确定麻醉机是否存在漏气、管路或气囊漏气等情况；

- 检查钙石灰是否吸收饱和，更换钙石灰；

- 术中麻药消耗完（避免术中加药）；

- 麻药浓度太低；

- 蒸发器浓度调节盘没有打开；

- Q6：动物麻醉程度过深

- A：1、麻醉气体浓度过高，可降低麻醉浓度；

- 蒸发器故障，可联系我司获得售后支持；

- Q7：呼吸带过度膨胀

- A：1、可调限压阀关闭的较多或未打开；

- 2、可调限压阀出口堵塞，可联系我司获得售后支持；

- Q8：呼吸带不膨胀

- A：做气密性检查，确定麻醉机是否存在漏气、管路或气囊漏气等情况；

Q9：挤压呼吸袋时，气体逆流回动物呼气管路

A：内部气体单向阀损坏，可联系我司获得售后支持

Q10：没有气体流动

A：1、气源未开启或气源气体已用尽

- 2、流量计未开启

- Q11：快速充氧开关有卡顿

- A：内部阀门故障，可联系我司获得售后支持

- Q12：氧气流量计浮标卡顿

- A：流量计内出现污物

- Q13：氧气流量计旋钮难以旋转

- A：旋钮内有污物或损坏，可联系我司获得售后支持