单细胞悬液制备仪故障排查知识库

——更新时间：2023年9月20日

Q1：出现“通道#的转速异常，已暂停运行！”的报警应该怎么处理？

A1：1) 检查组织处理管是否有样本组织堵塞，若有则清除堵塞组织，重新安装组织处理管并继续运行；

2) 更换组织处理管，减小样本组织块，重新运行通道。

3) 断开电源重启设备。

Q2：出现“无法识别的USB 设备，请重试。”的报警应该怎么处理？

A2：重新拔插U 盘，或者更换另一个U 盘。