动物呼吸机常见问题故障

Q1：呼吸机开机时，电源指示灯（绿灯）不亮

A：1、电源未接通；

- 保险丝烧了；

- Q2：呼吸机运行听起来正常，但潮气量指示不正确

- A：呼吸机内部故障，可联系我司获得售后支持

- Q3：风箱脱离装配环

- A：1、风箱下部出现破损，需要更换新的风箱；

- 2、未安装牢固；

- Q4：呼吸机运行看起来正常，但风箱无法充满

- A：1、检查气密性，确定是否是风箱、管路漏气；

- 2、麻醉机可调限压阀未关闭；

- 气体供应不足；

- 风箱没有完全连接至装配环；

- Q5：长按薄膜面板电源开关，设备无法开启

- A：1、电池电量不足或保险丝烧坏；

- 电源线未连接好；

- 按键故障，可联系我司获得售后支持；