离心机故障排查知识库

——更新时间：2023年9月20日

Q1：如果离心机无法开盖，应该怎么处理？

A1：1) 可能转子未停止转动，等待转子停止转动

2) 将机器停电后 检查离心机和实验室的保险丝，如都正常则操作离心机盖紧急解锁

Q2：如果无法启动离心机，应该怎么处理？

A2：检查离心机盖是否盖上

Q3：如果离心机启动时候摇晃，应该怎么处理？

A3：1) 转子装载不对称应停止离心机，对称装载转子后再重新启动离心机

Q4：如果离心机启动时候摇晃，应该怎么处理？

A4：可能是快速松开了short键两次以上的原因，应注意瞬时离心分离期间必须一直按住short 键

Q5：如果离心/快速预冷过程中温度显示值闪烁，应该怎么处理？

A5：可能是与设定温度有偏差需：

1) 检查设置

2) 检查通风口的空气流通是否顺畅

3) 融化积冰或关闭离心机并等待其冷却