宠物牙科工作站常见问题故障处理

高速手机

Q1：没有水流入机头

A：1、压缩机未打开；

- 水流调节过小或开关未打开；

- 水/消毒液瓶内没有液体；

- 长期使用自来水导致水路堵塞；

- 内部调压装置松动，可联系我司获得售后支持；

- Q2：不运行

- A：1、压缩机未打开；

- 驱动压力不足；

- 驱动头损坏，更换新的手机；

- 脚踏开关损坏，更换新的脚踏；

- Q3：LED灯不亮

- A：1、电源未接通；

- 脚踏开关损坏，更换脚踏；

- 灯损坏，可联系我司获得售后支持；

- 低速手机

- Q4：不运行

- A：1、抛光头未装好；

- 调速旋钮位于停止位置；

- 气压过低或没有；

- 劣质润滑油损坏了涡轮；

- Q5：抛光头过热

- A：压力过大

Q6：没有水流入机头

A：1、压缩机未打开；

- 2、水流调节过小或开关未打开；

- 3、水/消毒液瓶内没有液体；

- 4、长期使用自来水导致水路堵塞；

- 5、内部调压装置松动，可联系我司获得售后支持；

- 三路喷枪

- Q7：没有水或消毒液输出

- A：1、水或消毒液瓶内没有液体；

- 长期使用自来水导致管路堵塞；

- Q8：没有气体输出

- A：1、压缩机未打开；

- 2、管路破损；

- 吸引器

- Q9：吸引力度不够

- A：1、供气压力不足；

- 2、吸引头堵塞；

- 吸引器废液收集瓶过滤器堵塞；

- 洁牙机

- Q10：不工作

- A：1、功率调节旋钮未打开；

- 电源未连接；

- 脚踏故障；

- Q11：不出水

- A：1、蒸馏水瓶无蒸馏水；

- 水量调节旋钮未打开；

- Q12：灯不亮

- A：电源未连接好

- 空压机

- Q13：不工作

- A：1、启停开关为关闭状态；

- 电源连接线松动；

- 损坏，可联系我司获得售后支持；

- Q14：压缩机组件漏气

- A：1、管路破损，更换管路；

- 2、接头处漏气，重新拧紧接头；